BẢNG 1: PHA CHẾ MỰC ĐIỆN CỰC (INK FORMULATION STRATEGY)

Mục tiêu: Tạo dung dịch đồng nhất, tối ưu hóa sự tiếp xúc giữa hạt vật liệu và chất kết dính.

| Thành phần / Bước | Thông số Kỹ thuật (Specs) | Ý nghĩa Chiến lược & Cảnh báo (Rationale & ⚠️ Risk) |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu chính | NiCo/N-doped Carbon Aerogel (Nghiền siêu mịn) | Hạt càng mịn → Màng càng phẳng → Giảm nhiễu nền (Background noise). |
| Chất kết dính (Binder) | Nafion 5% solution Tỷ lệ rắn: 2 - 5 wt.% | ⭐ Tại sao chọn Nafion: Vừa dính, vừa dẫn cation, vừa có màng ngăn chọn lọc (chặn AA, UA). ⚠️ Cảnh báo: Nếu >10% wt → Lớp polymer bọc kín xúc tác → Rct tăng vọt (Chết độ nhạy). |
| Dung môi (Solvent) | Ethanol : Nước DI (1:1) Hoặc Isopropanol (IPA) | Tạo độ nhớt vừa phải để mực lan đều, bay hơi tốc độ vừa phải. |
| Nồng độ mực | 2 - 5 mg/mL | Nồng độ chuẩn để kiểm soát khối lượng phủ chính xác. |
| Phân tán (Dispersion) | Siêu âm (Ultrasonication) > 30 phút (trong chậu đá) | ✓ Bắt buộc: Phải dùng đá lạnh để tránh nhiệt làm hỏng Nafion hoặc bay hơi dung môi. ✓ Đạt: Mực đen tuyền, không cặn lắng sau 10 phút. |

BẢNG 2: KỸ THUẬT PHỦ & TẠO MÀNG (DROP-CASTING PROTOCOL)

Mục tiêu: Tạo lớp màng mỏng, đồng đều, bám dính tốt trên nền GCE.

| Tham số / Thao tác | Thông số Kỹ thuật (Specs) | Ý nghĩa Chiến lược & Cảnh báo (Rationale & ⚠️ Risk) |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị nền GCE | Đánh bóng bằng Al2O3: 1.0 →0.3 →0.05 μm | ⭐ QC Check: Đo CV trong Ferricyanide. Nếu Δ Ep > 100 mV → Bề mặt bẩn → Phủ lên sẽ bong hoặc tín hiệu kém. |
| Thể tích phủ | 5 - 10 μ L | Dùng Micropipette. Nhỏ từ tâm, dùng đầu tip dàn đều (tránh chạm mặt). |
| Mật độ khối lượng (Mass Loading) | 0.5 - 1.0 mg/cm2 | ✓ Tối ưu: Cân bằng giữa tín hiệu dòng điện và độ khuếch tán. ⚠️ Rủi ro: • Quá dày: Nứt vỡ (Cracking), ion không chui vào lớp dưới cùng. • Quá mỏng: Tín hiệu yếu, không lặp lại. |
| Quá trình khô | Nhiệt độ phòng hoặc đèn hồng ngoại (IR Lamp) | ⭐ Hiệu ứng Coffee-ring: Tránh sấy quá nhanh khiến mực dồn ra mép. ⚠️ Tuyệt đối không: Sấy chân không (Vacuum) → Mực sẽ sôi và nổ bọt khí. |

BẢNG 3: THIẾT LẬP HỆ ĐO ĐIỆN HÓA (MEASUREMENT SETUP)

Mục tiêu: Đảm bảo môi trường đo chuẩn xác cho Non-enzymatic Glucose Sensor.

| Hạng mục | Cấu hình (Configuration) | Ý nghĩa Chiến lược & Cảnh báo (Rationale & ⚠️ Risk) |
| --- | --- | --- |
| Điện cực làm việc (WE) | GCE đã phủ Aerogel | Diện tích hình học thường là 0.07cm2 (đường kính 3mm). |
| Điện cực đối (CE) | Dây Platinum (Pt) hoặc Thanh Graphite | Diện tích bề mặt CE phải lớn hơn nhiều so với WE để dòng điện không bị nghẽn (limiting factor). |
| Điện cực so sánh (RE) | Ag/AgCl (3M KCl) | Đặt đầu dò RE sát bề mặt WE (nhưng không chạm) để giảm sụt thế iR. |
| Dung dịch điện ly (Electrolyte) | 0.1 M NaOH hoặc KOH (pH ~13) | ⭐ Yếu tố sống còn: ✓ Xúc tác Ni/Co cần OH- để tạo cặp redox NiOH2/NiOOH hoạt động. ⚠️ Sai lầm chết người: Dùng đệm PBS (pH 7.4) → Cảm biến sẽ KHÔNG HOẠT ĐỘNG (hoặc tín hiệu cực thấp). |
| Khử khí (De-aeration) | Sục khí N2 / Ar (Tùy chọn) | Với phản ứng oxy hóa Glucose, oxy hòa tan ít ảnh hưởng hơn so với phản ứng khử, nhưng sục khí giúp số liệu ổn định hơn. |