Họ và tên nhóm Sinh viên: PHẠM THỊ NGỌC NHUNG

HOÀNG NHẬT

Bảng Kế hoạch Thực hiện

Thẩm định phương pháp xác định hàm lượng

6-benzylaminopurine trong giá/đỗ bằng HPLC-DAD

| Giai đoạn | Mục tiêu | Các bước thực hiện chi tiết | Ghi chú & Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Chuẩn bị mẫu & Tối ưu hóa | Chuẩn bị hóa chất, thiết bị; tìm điều kiện HPLC-DAD tối ưu cho 6-BAP. | 1. Chuẩn bị hóa chất HPLC-grade, chất chuẩn 6-BAP. 2. Khảo sát tỷ lệ dung môi pha động (ACN/nước, MeOH/nước). 3. Tối ưu pH (acid hóa nhẹ, trung tính), tốc độ dòng, nhiệt độ cột. 4. Xác định bước sóng hấp thụ cực đại (λmax ~ 268–270 nm). | - Hóa chất tinh khiết, thiết bị kiểm chuẩn. - Peak 6-BAP sắc nét, tách biệt khỏi nền. - Điều kiện ổn định, lặp lại được. |
| II. Xử lý mẫu & Đánh giá thu hồi | Xây dựng quy trình chiết mẫu hiệu quả, giảm nhiễu nền; đánh giá hiệu suất thu hồi. | 1. Cân, nghiền, đồng nhất mẫu giá đỗ. 2. Ngâm chiết bằng dung môi (MeOH, ACN, MeOH:H2O), hỗ trợ siêu âm/vortex. 3. Ly tâm, lọc qua màng 0.45 µm; làm sạch bằng SPE/QuEChERS (nếu cần). 4. Thực hiện spike mẫu blank ở 3 mức nồng độ, phân tích bằng HPLC. | - Thời gian chiết đủ dài để chiết hết 6-BAP. - Recovery chấp nhận: 70–120% (lý tưởng 80–120%). - RSD ≤ 20% (ở mức LOQ có thể ≤ 20%). |
| III. Thẩm định phương pháp | Đảm bảo phương pháp đạt độ tin cậy, chính xác, đúng. | 1. Tính đặc hiệu, độ chọn lọc, tính thích hợp hệ thống 2. Tuyến tính: chuẩn 5–7 điểm, tính R². 3. LOD/LOQ: tính theo S/N (LOD ≥ 3, LOQ ≥ 10). 4. Độ lặp lại (precision): phân tích ≥6 lần, intra- và inter-day. 5. Độ chính xác/Độ đúng (accuracy): dựa trên độ thu hồi. 6. Độ tái lặp trung gian | - R² ≥ 0.995.- LOD, LOQ xác định rõ ràng. - RSD ≤ 2% (intra-day), ≤ 5% (inter-day). - Recovery trong 70–120%. -PRSD ≤ 8% |
| IV. Phân tích mẫu thực tế | Ứng dụng phương pháp đã thẩm định vào phân tích giá/đỗ thật. | 1. Xử lý mẫu theo quy trình chuẩn hóa. 2. Tiêm mẫu vào HPLC-DAD. 3. Đối chiếu thời gian lưu & phổ với chuẩn. 4. Định lượng nồng độ 6-BAP trong mẫu. | - Tuân thủ SOP đã xây dựng. - Kết quả trong khoảng tuyến tính đã thẩm định. - Sắc ký đồ phải có baseline ổn định. |
| V. Tổng hợp & Báo cáo | Tổng kết, xử lý dữ liệu, viết báo cáo khoa học. | 1. Tổng hợp dữ liệu phân tích & kết quả thu hồi, tuyến tính, LOD/LOQ. 2. Trình bày biểu đồ, bảng kết quả (recovery, precision, Sắc ký đồ). 3. Viết báo cáo khoa học đầy đủ. | - Trình bày rõ ràng, logic. - Đánh giá đúng ưu – nhược điểm. - Đề xuất khả năng ứng dụng và cải tiến. |

# 1. CÁC THÔNG SỐ CẦN THẨM ĐỊNH VÀ TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

## 1.1 Các mục cần thẩm định

| STT | Thông số đặc trưng | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính đặc hiệu và chọn lọc | - Phân tích mẫu trắng, mẫu chuẩn và mẫu thêm chuẩn. Mẫu trắng không được cho tín hiệu, trong khi mẫu thêm chuẩn phải có tín hiệu tương đồng với mẫu chuẩn. |
| 2 | Tính thích hợp hệ thống | - Sự ổn định về mặt thời gian lưu (RSD < 1 %) cho thấy có thể dùng thời gian lưu làm yếu tố định danh. - Sự lặp lại của tín hiệu đo rất tốt (RSD < 2 %) cho phép định lượng thỏa đáng chất cần phân tích. |
| 3 | Khoảng tuyến tính và đường chuẩn trên mẫu chuẩn | Để xác định khoảng tuyến tính, thực hiện đo các dung dịch chuẩn có nồng độ thay đổi và khảo sát sự phụ thuộc của tín hiệu vào nồng độ. Xác định sự phụ thuộc giữa diện tích pic thu được vào nồng độ. Tính tuyến tính : R2 ≥ 0.995 |
| 4 | Giới hạn phát hiện | LOD |
| 5 | Giới hạn định lượng | LOQ = 3,3*LOD |
| 6 | Độ đúng (độ thu hồi) | Khoảng 80 % - 110 % |
| 7 | Độ lặp lại | Khoảng RSD ≤ 7,3 % |
| 8 | Độ tái lặp trung gian | Khoảng PRSD ≤ 8 % |

## 1.2 Tiêu chuẩn chấp nhận

### Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ):

Phân  tích 10 lần mẫu trắng thêm chuẩn nồng độ nhỏ có tính hiệu tốt nhất tính độ lệch chuẩn. Xác định LOD (yêu cầu S/N ≥ 3)

- LOD

- LOQ=3,3*LOD

Với SD: Độ lệch chuẩn của tín hiệu

a: Độ dốc của đường chuẩn

### Khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn:

Để xác định khoảng tuyến tính, thực hiện đo các dung dịch chuẩn có nồng độ thay đổi (ít nhất 5 nồng độ) và khảo sát sự phụ thuộc của tín hiệu vào nồng độ. Xác định sự phụ thuộc giữa diện tích pic thu được vào nồng độ.

Phương trình hồi quy: y = ax + b

Tính tuyến tính : R2 ≥ 0.995

### Độ thu hồi:

Để xác định độ thu hồi và độ lặp lại của phương pháp phân tích, tiến hành thí nghiệm lặp lại trên nền mẫu trắng thêm chuẩn ở 3 mức nồng độ khác nhau, mỗi nồng độ thực hiện 7 lần. Độ thu hồi còn được xác định trên nền mẫu thực bằng cách thêm chuẩn trên nền mẫu có sẵn hoạt chất cần phân tích và xác định độ thu hồi.

Công thức tính

Trong đó:

Cm-spike: hàm lượng chất đo được trong mẫu thêm chuẩn

Cm: hàm lượng chất có sẵn trong mẫu

Cspike: hàm lượng chất thêm vào mẫu

Bảng 1.1.  Độ thu hồi chấp nhận ở các nồng độ khác nhau (theo AOAC)

| Hàm lượng | Hiệu suất thu hồi cho phép |
| --- | --- |
| 1 ppm | 80 % → 110 % |
| 10 ppm | 80 % → 110 % |
| 100 ppm | 90 % → 107 % |

### Độ lặp lại

## Công thức tính

Trong đó:

SD : Độ lệch chuẩn

n : Số lần thử nghiệm

xi : Giá trị tính được của lần thử nghiệm thứ “i”

x : Giá trị trung bình của các lần thử nghiệm

Bảng 1.2. Độ lặp lại tối đa chấp nhận tại các nồng độ khác nhau theo AOAC

| Hàm lượng | RSD % |
| --- | --- |
| 1 ppm | 11 |
| 10 ppm | 7,3 |
| 100 ppm | 5,3 |

### Độ tái lặp

Công thức tính

Trong đó:

SD : Độ lệch chuẩn

n : Số lần thử nghiệm

xi : Giá trị tính được của lần thử nghiệm thứ “i”

x : Giá trị trung bình của các lần thử nghiệm

Bảng 1.3. Độ tái lặp tối đa chấp nhận tại các nồng độ khác nhau theo AOAC

| Hàm lượng | PRSD % |
| --- | --- |
| 1 ppm | 15 |
| 10 ppm | 11 |
| 100 ppm | 8 |

# 2. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

## 2.1 Đối tượng thẩm định và thử nghiệm

Mẫu giá đỗ trên thị trường

## 2.2 Phương pháp thử

Tiến hành chuẩn bị mẫu theo phương pháp đã tối ưu

## 2.3 Tính đặc hiệu và chọn lọc của phương pháp

Cách tiến hành: Tính chọn lọc và tính đặc hiệu được xác định bằng thời gian lưu và diện tích pic cho RSD của 7 lần thực hiện phân tích mẫu trắng và mẫu trắng thêm chuẩn. Thời gian lưu không quá 1,0 %. Cho tín hiệu phát hiện có đặc hiêụ và chọn lọc tốt.

## 2.4 Độ ổn định của thiết bị/ Tính thích hợp hệ thống

Tiến hành đo lặp lại 7 lần dung dịch chuẩn có nồng độ xác định. Sau đó ghi nhận giá trị diện tích và thời gian lưu của các lần đo, RSD diện tích không quá 2,0 %.

## 2.5 Tính tuyến tính

Từ các dung dịch chuẩn gốc; pha thành dãy chuẩn có nồng độ khác nhau (ít nhất 5 nồng độ) và tiến hành phân tích trên máy HPLC-DAD

- Dựng đường chuẩn biểu thị mối quan hệ giữa diện tích của pic thu được với nồng độ chuẩn tương ứng.

- Tính toán hệ số tương quan hồi quy tuyến tính R2 ≥ 0,99.

- Từ phương trình hồi quy: ΔST = a x Co + b

- Tính toán suy ra hàm lượng chất trong dung dịch (Co): Co = (ΔST – b)/a.

Hàm lượng các chất phân tích parabens có trong mẫu được tính theo công thức sau:

Trong đó:

C: Hàm lượng chất có trong mẫu, tính theo (ml/l).

Co: Hàm lượng chất trong dịch chiết thông qua đường chuẩn, (ml/l).

HL%

mctt

P





















mclt

Vt: Thể tích của mẫu thử, (ml)

P: Độ tinh khiết mẫu

HL%: Hàm lượng chất chuẩn, %

V: thể tích định mức mẫu

f: hệ số pha loãng (nếu có)

## 2.6 Độ thu hồi

Chuẩn bị các dung dịch chuẩn, dung dịch mẫu trắng: Các dung dịch được lấy từ độ tuyến tính

Chuẩn bị các dung dịch mẫu thử thêm chuẩn:

- Dung dịch thêm chuẩn ở nồng độ thấp

- Dung dịch thêm chuẩn ở nồng độ trung bình

- Dung dịch thêm chuẩn ở nồng độ cao

Phân tích trên HPLC-DAD, ghi nhận tính hiệu đo được từ các diện tích pic, tính toán kết quả. Xác định hiệu suất thu hồi trung bình (% H)

Yêu cầu: H % = 80 – 110 %

## 2.7. Giới hạn phát hiện (LOD)

Dựa trên độ lệch chuẩn:

Tiến hành trên mẫu thử thêm chuẩn ở nồng độ thấp dự đoán là gần LOD của chất phân tích 10 lần. Tính giá trị trung bình (TB) và độ lệch chuẩn SD

## 2.8. Giới hạn định lượng (LOQ)

Xác định LOQ theo công thức sau: LOQ = 3,3 * LOD

## 2.9 Độ lặp lại và độ tái lập trung gian

Độ lặp lại

Cách tiến hành: Dựa trên các mẫu thêm chuẩn được thu hồi ở 3 nồng độ dung dịch. Tiến hành đo lặp lại 7 lần ở mỗi nồng độ khảo sát. Sau đó tiến hành phân tích mẫu thử

Phân tích trên HPLC-DAD, ghi nhận tính hiệu đo được từ các diện tích pic, tính toán kết quả.

Yêu cầu: RSD ≤ 7,3 %

Độ tái lập trung gian

Cách tiến hành: Tiến hành thực hiện phân tích định lượng chất 6-benzylaminopurine, Cùng thí nghiệm trên 2 kiểm nghiệm viên thực hiện 2 ngày khác nhau. Phân tích trên HPLC-DAD, ghi nhận tính hiệu đo được từ các diện tích pic, tính toán kết quả.

Yêu cầu: PRSD ≤ 8 %

# 3. KẾT LUẬN

## 3.1. Độ lặp lại của thiết bị:

Tiến hành ghi nhận thông số thời gian lưu và diện tích của sắc ký đồ chuẩn ở nồng xác định để đánh độ lặp lại của thiết bị.

Kết quả sao đánh giá thu được:

% RSD của thời gian lưu đều dưới < 1%

% RSD của diện tích peak đều dưới < 2%

Các thông số trên đều đáp ứng yêu cầu của thiết bị.

## 3.2. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng:

Giới hạn kiến nghị trên nền mẫu lỏng:

LOD = mg/L

LOQ = mg/L

## 3.3. Khảo sát khoảng tuyến tính:

Khoảng tuyến tính có thể ở khoảng rộng , nhưng đường chuẩn tính toán được chia thành các đoạn sao độ lệch nồng độ của các điểm chuẩn tính toán theo AOAC và đạt yêu cầu R2 > 0,995.

## 3.4. Hiệu suất thu hồi, độ lặp lại và tái lặp trung gian

Cách thức thực hiện: thực hiện các mẫu spike chuẩn vào mẫu blank ở nồng độ LOQ của phương pháp sẽ công bố, MRL (Maximum Residue Limit) (giới hạn cho phép cao nhất) trong trường hợp là chất cấm hoặc chât bị hạn chế, hoặc giá trị thường gặp và 3 lần giá trị MRL (nếu giá trị này thấp) và 2 lần MRL nếu giá trị này cao. Các nồng độ khác có thể bổ sung thêm nếu nhận thấy LOQ, MRL và các gái trị thường gặp có nồng độ quá xa nhau.

Độ lặp lại và độ tái lặp được thực hiện tối thiểu là 8 lần mỗi điểm khảo sát độ thu hồi.