QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM — PHẦN 2/2. Pb²⁺ + Cd²⁺ · SWASV · 4 Mẫu: CA / N-CA / Fe-CA / N,Fe-CA ⭐ · 700-800°C Phần 2: Màng Điện Cực · Quy trình SWASV · Ma Trận Tối Ưu · Timeline 11 Tháng

PHẦN 6 ¦ CHẾ TẠO MÀNG ĐIỆN CỰC EL-1 → EL-4 · Nafion 0.25% · 7µL drop-cast · Screening 4 vật liệu

| # | Bước | Thao tác chi tiết | Thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Pass/Fail & Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-1 | Hoạt hóa GCE | • Đặt GCE Ø3mm lên vải mài nhung (loại polishing pad chuyên dụng điện hóa (Buehler, BAS, ALS…) • Nhỏ 1–2 giọt Al₂O₃ 0.05 µm, mài theo hình số 8 trong 2 min (làm 2 lần) • Sonication: H₂O DI 1 min × 3 lần rồi thực hiện Sonication Ethanol 1 min × 1 lần → rửa H₂O DI → thổi khô N₂ Loại Al₂O₃ dư: Nhúng GCE vào NaOH 0.1M; Anodize: +1.8V / 10 giây (vs Ag/AgCl) → Rửa H₂O DI × 2 lần và thổi khô = N2 • Kiểm tra: CV 3 chu kỳ trong 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl, 50 mV/s → ΔEp <70 mV; Ipa/Ipc = 0.95–1.05 | Vải mài nhung Al₂O₃ 0.05µm Sonicator bath N₂ gas Potentiostat | 10–15 min/điện cực Làm trước MỖI buổi đo 1 người | ΔEp <70 mV → GCE sạch, đạt ΔEp >120 mV → mài lại Ghi Ipa và ΔEp vào notebook cho mỗi GCE |
| EL-2 | Pha Ink (4 loại riêng) | 1. Chuẩn Bị Dung Môi NAFION: Pha Nafion 0.25% trong ethanol khan: 50 µL Nafion 5% + 950 µL Ethanol 99% → Khuấy nhẹ, để cân bằng 5 phút (Pha 1 lần dùng cho cả 4 mẫu = ×4 thể tích). 2. Phân tán carbon: Cân 5.0 mg ±0.01 mg carbon vào vial 2 mL Thêm 950 µL DMF (HPLC grade) 3. Thêm Nafion: Thêm 50 µL dung dịch Nafion 0.25%/EtOH vào vial Tổng thể tích: 1000 µL. Nồng độ carbon: 5 mg/mL Nồng độ Nafion cuối: 0.25% 4. Siêu âm hoàn thiện Sonication bath / nước đá (T<20°C) / 30 phút liên tục KHÔNG dùng probe sonicator >30% amplitude 5. Kiểm tra và lưu trữ: Quan sát: đen đồng đều, lắng chậm = ĐẠT DLS D₅₀ <500 nm = phân tán tốt. Nếu D₅₀ >800 nm → sonication thêm 10 phút. Nếu lắng sau 30 phút → sonication thêm 10 phút. Bảo quản: 4°C, tối, dùng trong 7 ngày | Cân 4 chữ số Vial thủy tinh 2mL có nắp Micropipette 1000µL + 100µL Sonicator bath Nước đá (bucket) Tủ lạnh 4°C | 45–60 min/4 loại ink = 1 buổi sáng 1 người | DLS D₅₀ <500 nm = phân tán tốt Màu: đen đồng đều, lắng chậm. - Nếu lắng sau 30 min → sonication thêm 10 min. Hoặc thêm 0.1% Triton - Nếu D₅₀ >800 nm → điều chỉnh công suất sonicator |
| EL-3 | Phủ GCE (Drop-casting) | 1. Đặt GCE vừa mài (EL-1) trên giá đỡ thẳng đứng 90° 2. Lắc nhẹ vial ink trước dùng (không vortex mạnh). Siêu âm nếu lắng 3. Lấy 7 µL ink bằng micropipette 10 µL → Khối lượng phủ lý thuyết = 7 µL × 5 mg/mL = 35 µg/điện cực • Nhỏ CHẬM từng µL, giữ đầu pipette gần bề mặt GCE → tránh bọt khí, tránh tràn ra ngoài. • Để khô TỰ NHIÊN trong tủ hút SẠCH, T phòng 25°C ⚠ KHÔNG thổi N₂, KHÔNG sấy nóng — DMF bay không đều → màng không đồng nhất • Thời gian khô: 2–3h. Bảo quản tránh ánh sáng, nhiệt độ cao. | Micropipette 10 µL Giá đỡ GCE thẳng 90° Tủ hút SẠCH (không bụi) Cân phân tích (mass loading) Giấy thấm | 5 min phủ/điện cực + 2–3h khô 5 điện cực/mẫu × 4 mẫu = 2 ngày 1 người | - Mass loading = 30–40 µg/điện cực → RSD <10% - Quan sát dưới kính hiển vi 40×: màng đồng đều, không vùng trắng - RSD >10% → cải thiện: giữ đầu pipette 90°, nhỏ 1µL/giây - RSD Ipa (n=5) <5% = mass loading đồng đều |
| EL-4 | Kiểm tra & Screening 4 vật liệu | Phép đo 1: CV (SCREENING) Dung dịch: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl. Scan rate: 50 mV/s / 5 chu kỳ. So sánh Ip và ΔEp của 4 mẫu + bare GCE Pass: Ip tăng ≥30% và ΔEp giảm so với bare GCE Ranking dự đoán: N,Fe-CA > Fe-CA > N-CA > CA > bare Phép đo 2: EIS Dung dịch: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl Tần số: 100 kHz → 0.1 Hz Biên độ: 10 mV / Edc = 0.22V Nyquist plot: Rct ranking ngược (nhỏ = tốt) Pass: Rct giảm ≥30% so với bare GCE PHÉP ĐO 3 – ECSA Dung dịch: 0.1M H₂SO₄ Scan rate: 25 / 50 / 100 / 150 / 200 mV/s Vẽ ΔJ_DL vs scan rate → slope = 2×C_DL ECSA = C_DL / 0.040 mF/cm² PHÉP ĐO 4 – SWASV SCREENING Dung dịch: Pb²⁺ 100 ppb + Cd²⁺ 100 ppb trong acetate buffer 0.1M pH 4.5 E_dep = -1.1V ← SỬA từ -1.2V t_dep = 120s Quét stripping: -1.2V → 0.0V Tần số SWV: 25 Hz / ΔE = 25 mV / step = 4 mV Peak kỳ vọng: Pb²⁺: -0.50 đến -0.55V Cd²⁺: -0.68 đến -0.72V Tách peak: ΔEp ≥ 100 mV giữa Cd²⁺ và Pb²⁺ RSD Ip (n=3) < 8% = mẫu đạt cho tối ưu tiếp theo | Potentiostat (CHI 760 / Autolab) Cell 3 điện cực Ag/AgCl 3M KCl (RE) Pt wire (CE) Dung dịch test | 1h/điện cực (CV+EIS+ECSA) 4 vật liệu × 1h = 4–5h 1 người | - EIS: Rct giảm so với bare GCE ít nhất 30% CV: Ip tăng ít nhất 30% so với bare GCE - SWASV: peak Pb²⁺ tại ~-0.55V; Cd²⁺ tại ~-0.78V - Ghi ranking 4 vật liệu → dùng 2 mẫu tốt nhất cho tối ưu hóa |

⚠ Điểm mấu chốt chế tạo màng điện cực

• Cân mass loading trước/sau phủ — đây là thông tin bắt buộc khi viết M&M trong bài báo Q1.

• RSD% inter-electrode (n=5) phải <8% — nếu không đạt thì dữ liệu đường chuẩn sẽ có sai số lớn, reviewer từ chối.

• Sấy khô tự nhiên trong tủ hút — KHÔNG thổi N₂ hay sấy nóng; DMF bay không đều làm màng không đồng nhất.

• Screening EL-4: ghi rõ ranking 4 vật liệu → đây là hình đầu tiên trong Results section của bài báo.

PHẦN 7 ¦ QUY TRÌNH ĐO ĐIỆN HÓA SWASV — Pb²⁺ + Cd²⁺ HM-1 → HM-7 · Acetate buffer pH 4.5 · Standard addition · Vô cơ hóa mẫu thực

| # | Bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ cụ thể | Thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Pass/Fail criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-1 | Chuẩn bị dung dịch & Stock | • Stock Pb²⁺ 1000 ppm: 1.598g Pb(NO₃)₂ vào bình 1L H₂O DI có 1% HNO₃ Bảo quản 4°C, dùng trong 1 tháng • Stock Cd²⁺ 1000 ppm: 0.822g CdCl₂ vào 500 mL H₂O DI có 1% HNO₃ • Acetate buffer 0.1M pH 4.5: CH₃COONa 0.1M: 8.2g/L H₂O DI CH₃COOH 0.1M: 5.7 mL CH₃COOH 99.5%/L Trộn đến pH 4.5 ±0.05 (đo bằng pH meter hiệu chỉnh 2 điểm) • Dung dịch test hàng ngày: pha loãng stock vào acetate buffer pH 4.5 Ví dụ: Pb²⁺ 100 ppb = 100 µL stock 1000ppm vào 1L buffer • Cu²⁺ stock 1000 ppm: 3.80g Cu(NO₃)₂·3H₂O vào 1L H₂O DI (dùng cho selectivity test) | Bình định mức 100mL, 500mL, 1L pH meter hiệu chỉnh Micropipette 100–1000µL Cân 4 chữ số HNO₃ 65% AR | 1–2h pha dung dịch (làm 1 lần/tuần) 1 người | pH acetate buffer: 4.5 ±0.05 — đo lại TRƯỚC mỗi buổi đo Stock bảo quản 4°C trong lọ tối Dung dịch test pha fresh mỗi ngày Kiểm tra pH sau mỗi lần pha |
| HM-2 | Thiết lập hệ & Pre-conditioning | • Lắp hệ 3 điện cực: WE = GCE/vật liệu cần đo CE = Pt wire (dài ≥3 cm, sạch) RE = Ag/AgCl 3M KCl (kiểm tra junction không bị tắc). Thứ tự cắm dây khi đang cắm điện: RE trước → CE → WE sau cùng. Tháo theo thứ tự ngược lại. • Thể tích dung dịch: 5 mL acetate buffer 0.1M pH 4.5 • Thổi N₂ tinh khiết vào dung dịch 5 min (khử O₂ hòa tan) → Duy trì N₂ phía TRÊN dung dịch (không sục) trong suốt đo • Pre-conditioning: CV 5 chu kỳ Dải quét: -1.4V → +0.5V ở 100 mV/s trong dung dịch đo → hoạt hóa bề mặt trong môi trường thực tế • Sau pre-conditioning: xả dung dịch, nạp dung dịch test mới | Cell điện hóa 10 mL Pt wire CE Ag/AgCl 3M KCl RE Bình N₂ (99.999%) Tubbing dẫn khí Potentiostat | 15–20 min/thiết lập Làm trước mỗi buổi 1 người | CV pre-cond: chu kỳ 4 và 5 phải TRÙNG nhau → cân bằng đạt Nếu không ổn định sau 10 chu kỳ → kiểm tra RE (refill KCl nếu cần) O₂ còn sót → peak khử tại -0.7V → phải thổi N₂ thêm |
| HM-3 | Đo SWASV (Thông số ban đầu) | • Thông số bắt đầu (điểm xuất phát cho tối ưu hóa): E_dep = -1.1V vs Ag/AgCl t_dep = 120s (khuấy 400 rpm trong suốt t_dep) Equilibration: 10-15s nghỉ, dừng khuấy trước quét Quét: -1.2V → +0.2V SW frequency = 25 Hz Amplitude = 25 mV Step potential = 4 mV • Dung dịch: [Pb²⁺] = 100 ppb + [Cd²⁺] = 100 ppb trong acetate pH 4.5 • Sau mỗi lần đo: làm sạch điện cực bằng quét E = +0.4V/60s (stripping hết kim loại còn bám) → 1 scan SWASV blank 30s kiểm tra baseline. Nếu baseline còn thấy peak nhỏ → tăng thời gian cleaning lên 120 s hoặc tăng thế lên +0.6 V. • Đo n=3 lặp để tính RSD% | Potentiostat (CHI 760 / Autolab) Phần mềm: CHI / Nova Máy khuấy từ nhỏ (stir bar ≤5mm) Timer Cell điện hóa | 10–15 min/phép đo × 3 lặp = 45 min/điều kiện 1 người | Peak Pb²⁺: ~-0.55V vs Ag/AgCl Peak Cd²⁺: ~-0.78V vs Ag/AgCl ΔE(Pb-Cd) phải >150 mV → peaks tách rõ Nếu Cd²⁺ không hiện peak → thêm Bi³⁺ 0.4 mM (từ Bi(NO₃)₃) vào dung dịch đo |
| HM-4 | Đường chuẩn & LOD | • Dùng điều kiện tối ưu đã xác định (từ ma trận tối ưu) • Pha series nồng độ (trong acetate buffer pH tối ưu): Pb²⁺: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (9 điểm) Cd²⁺: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (9 điểm) Đo đồng thời cả Pb²⁺ + Cd²⁺ trong cùng 1 dung dịch • n=3 lặp tại mỗi điểm nồng độ • Xác định dải tuyến tính: vùng R² >0.999 • Tính LOD = 3σ/slope (σ = SD của 10 lần đo blank liên tiếp) • Tính LOQ = 10σ/slope • Plot: Ip (µA) vs [M²⁺] (ppb) → fit tuyến tính | Như HM-3 OriginPro hoặc Excel Phần mềm fit tuyến tính | 1 ngày đo 9 điểm × 3 lặp × ~15 min = ~7h 1 người | LOD Pb²⁺ <0.5 ppb → Q1 target (WHO: 10 ppb) LOD Cd²⁺ <0.2 ppb → Q1 target (WHO: 3 ppb) R² >0.999 trong dải tuyến tính Nếu LOD không đạt → tăng t_dep lên 300s và kiểm tra lại BET |
| HM-5 | Selectivity test (Nhiễu ion) | • Chuẩn bị 10 dung dịch interferent riêng: Thêm từng interferent ở nồng độ 10× [analyte] vào: dung dịch chứa Pb²⁺ 100 ppb + Cd²⁺ 100 ppb • Interferents cần test: ① Cu²⁺ 1000 ppb (⚠ quan trọng nhất) ② Zn²⁺ 1000 ppb ③ Hg²⁺ 1000 ppb (⚠ độc hại) ④ Fe³⁺ 1000 ppb ⑤ Mn²⁺ 1000 ppb ⑥ Ca²⁺ 1000 ppb ⑦ Mg²⁺ 1000 ppb ⑧ Na⁺ 10,000 ppb (100× do thường gặp) ⑨ K⁺ 10,000 ppb ⑩ NO₃⁻ 10,000 ppb • Tính: ΔIp(%) = ΔIp%=Ip,interferent-Ip,blankIp,blank×100% • Tiêu chí pass: ¦ΔIp¦ <5% → không nhiễu đáng kể | Như HM-3 Cu(NO₃)₂·3H₂O ZnCl₂, HgCl₂ Fe(NO₃)₃, MnCl₂ CaCl₂, MgCl₂ NaCl, KNO₃ | 1 ngày đo 10 interferents × ~20 min = ~4h 1 người | Cu²⁺ ¦ΔIp¦ <10% → chấp nhận được Tất cả còn lại ¦ΔIp¦ <5% → pass Bảng selectivity với % change → MẶT THIẾT khi submit bài |
| HM-6 | Reproducibility & Stability | • Inter-electrode reproducibility: Đo n=5 điện cực riêng biệt phủ cùng loại vật liệu Cùng dung dịch, cùng điều kiện → tính RSD% của Ip(Pb) và Ip(Cd) • Intra-electrode reproducibility: Đo 1 điện cực × 10 lần liên tiếp → RSD% Ip • Stability: Bảo quản điện cực ở 4°C trong hộp khô Đo lại vào ngày: 0, 7, 14, 30 Tính % Ip còn lại so với ngày 0 Tiêu chí: >90% sau 14 ngày; >80% sau 30 ngày | Như HM-3 Tủ lạnh 4°C Hộp desiccator Lịch đo theo dõi | Inter: 1h (n=5) Intra: 2.5h (10 lần) Stability: 30 ngày (10 min đo/thời điểm) 1 người | Inter RSD <5% → pass (Q1 yêu cầu) Intra RSD <3% → pass Sau 14 ngày: Ip >90% → pass Fail → xem lại kỹ thuật phủ (EL-3): mass loading, đồng đều màng |
| HM-7 | Real Sample Xử lý & phân tích | • Thu mẫu nước thực: nước sông, nước máy (2–3 địa điểm khác nhau để đa dạng matrix) • XỬ LÝ MẪU (bắt buộc — không bỏ qua): a) Lọc thô qua giấy lọc 0.45 µm b) Vô cơ hóa ướt: Lấy 50 mL mẫu vào bình cầu 100 mL Thêm 2 mL HNO₃ 65% (AR) + 0.5 mL H₂O₂ 30% Đun nhẹ 80°C / 30 min trên bếp điện có phễu thủy tinh c) Làm nguội, điều chỉnh pH về 4.5 bằng NaOH 1M hoặc HNO₃ 1M d) Định mức về 50 mL bằng H₂O DI e) Lọc qua 0.45 µm lần nữa • Phương pháp Standard Addition (3 điểm spike): Đo mẫu gốc (Ip₀) Spike 1: thêm 50 ppb Pb²⁺ + 50 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₁) Spike 2: thêm 100 ppb Pb²⁺ + 100 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₂) Spike 3: thêm 200 ppb Pb²⁺ + 200 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₃) Plot Ip vs C_spike → extrapolate về nồng độ gốc Recovery = C_found/C_spiked × 100% | Bình cầu 100 mL Bếp điện HNO₃ 65% AR H₂O₂ 30% AR Giấy lọc 0.45 µm pH meter Như HM-3 | 1h xử lý mẫu/mẫu + 1h đo standard addition n=3 mẫu thực × 2 địa điểm = 2 ngày 1 người | Recovery = 95–105% → pass (Q1 yêu cầu) RSD <5% (n=3) Nếu recovery <90% → matrix effect → thử dilute 2× hoặc dùng ICP-MS verification Ghi rõ địa điểm, ngày thu mẫu, pH và EC tại chỗ |

✖ 4 lỗi thường gặp → bài bị reject hoặc revision lớn

• Không thổi N₂: O₂ hòa tan khử tại -0.7V ≈ vị trí peak Cd²⁺ → peak Cd²⁺ bị che hoặc sai. Bắt buộc thổi N₂ 5 min trước đo.

• Không rửa điện cực sau stripping: kim loại bám lại → Ip lần sau sai. Phải quét +0.4V/60s sau mỗi lần đo.

• Bỏ vô cơ hóa mẫu thực: hữu cơ trong mẫu cạnh tranh site hấp phụ với Pb²⁺/Cd²⁺ → recovery <80% → không publish được.

• Không test Cu²⁺ selectivity: Cu²⁺ là interferent phổ biến nhất và quan trọng nhất — 100% reviewer sẽ hỏi nếu thiếu.

PHẦN 8 ¦ MA TRẬN THỬ NGHIỆM TỐI ƯU HÓA Giai đoạn nào cần tối ưu? Bao nhiêu phép đo? Thứ tự nào?

Bảng 8.1  Tổng quan: Giai đoạn cần/không cần tối ưu

| Giai đoạn | Tên | Cần tối ưu? | Biến số | Lý do | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-1→4 | Tiền xử lý | ❌ KHÔNG (cố định) | — | Quy trình chuẩn literature — FTIR xác nhận là đủ | Protocol chuẩn |
| SYN-1→5 | Pha gel & Solvent exchange | ⚠ 1 điểm (nồng độ cell.) | Nồng độ cellulose (test 1.5%, 2%, 2.5%) | 2% là khởi đầu tốt — chỉ test nếu BET sau activation <250 m²/g | Test 3 điểm nếu cần |
| SYN-6 | Nung 800°C | ❌ KHÔNG (đã quyết định) | — | 800°C cố định cho cả 4 mẫu — không cần so sánh nhiệt độ | Cố định 800°C |
| SYN-7 | KOH Activation | ✅ CÓ (quan trọng nhất) | Tỷ lệ KOH:C (1:2, 1:3, 1:4) T activation (750, 800, 850°C) t giữ nhiệt (30min, 1h, 2h) | BET phụ thuộc mạnh vào 3 biến này — quyết định chất lượng điện cực | OFAT: bắt đầu 1:3/800°C/1h |
| EL-1→4 | Màng điện cực | ✅ CÓ (thể tích phủ) | Thể tích phủ: 3, 5, 7, 10 µL Nafion: 0.1, 0.25, 0.5% | Ảnh hưởng trực tiếp Ip và RSD% inter-electrode | OFAT 4–5 levels |
| HM-1→7 | SWASV conditions | ✅ PHỨC TẠP (5 biến tuần tự) | pH, E_dep, t_dep, SW freq, amplitude | 5 biến tối ưu tuần tự — xem ma trận riêng bên dưới | OFAT tuần tự (96 phép đo) |
| HM-7 | Real sample | ❌ KHÔNG (chuẩn hóa) | — | Standard addition là quy trình chuẩn — không biến số cần tối ưu | Protocol cố định |

ℹ Nguyên tắc phân bổ thời gian tối ưu hóa

• 🟡 KOH Activation (SYN-7): test 3 tỷ lệ KOH:C — đây là bước duy nhất bù được BET thấp do sấy thường. Làm ngay từ tháng 1.

• 🟡 SWASV conditions (HM): 6 biến × tổng 84 phép đo — mất ~1 tháng thực tế nhưng kết quả này là backbone của cả bài báo.

• 🟢 Tiền xử lý và nung: theo đúng protocol — chỉ xác nhận bằng FTIR, XRD, Raman.

• 🟢 Real sample: protocol cố định — không biến số cần tối ưu, chỉ cần làm đủ n=3 và tính recovery.

Bảng 8.2  Ma trận tối ưu KOH Activation

| Biến số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Đo lường | Ghi chú quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ KOH:C (w/w) | 1:2 | 1:3 | 1:4 | BET (m²/g) sau activation | Nếu BET 1:3 <250→thử 1:4; nếu BET 1:3 >400→không cần tăng |
| Nhiệt độ activation | 750°C | 800°C | 850°C | BET + σ (4-point probe) | 800°C là chuẩn; 850°C nếu muốn BET cao hơn nhưng coi chừng mất yield |
| Thời gian giữ nhiệt | 30 min | 1h | 2h | BET + yield sau activation | 1h cân bằng BET cao vs yield; 2h tăng BET thêm ~10% nhưng yield giảm ~15% |
| Lưu lượng Ar | 50 mL/min | 100 mL/min | 150 mL/min | Màu sắc carbon (đồng đều) | 100 mL/min là chuẩn — quan trọng là ổn định, không bị rò khí |

Bảng 8.3  Ma trận tối ưu SWASV tuần tự — 6 biến số

Tổng phép đo: 15+15+18+12+12+12 = 84 phép đo ≈ 21h đo thuần · Thực tế ~3–4 tuần (bao gồm chuẩn bị và phân tích giữa các bước)

| Thứ tự | Biến số | Các mức khảo sát | Thông số cố định (từ bước trước) | n lặp /điểm | Chỉ tiêu → chọn mức tối ưu | Tổng phép đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | pH (quan trọng nhất) | 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 | E_dep=-1.2V; t_dep=120s SW: f=25Hz; a=25mV; step=4mV [Pb²⁺]=[Cd²⁺]=100ppb | 3 | Ip(Pb²⁺) + Ip(Cd²⁺) lớn nhất ΔE(Pb-Cd) >150 mV Baseline phẳng, ít nhiễu | 5 × 3 = 15 |
| ② | E_dep (Thế tích lũy) | -0.8 · -1.0 · -1.2 · -1.4 · -1.6V | pH tối ưu từ ① t_dep=120s; SW giữ nguyên | 3 | Ip(Pb) max + không thấy bọt H₂ (bọt H₂ bắt đầu <-1.4V thường gặp) ΔE(Pb-Cd) ổn định | 5 × 3 = 15 |
| ③ | t_dep (Thời gian tích lũy) | 60 · 120 · 180 · 240 · 300 · 360s | pH + E_dep tối ưu từ ①② | 3 | Plot Ip vs t_dep → chọn điểm plateau (tăng t_dep không tăng thêm Ip) | 6 × 3 = 18 |
| ④ | SW Frequency | f = 10 · 25 · 50 · 100 Hz (a=25mV, step=4mV cố định) | pH + E_dep + t_dep tối ưu | 3 | Peak nhọn (FWHM nhỏ) Ip lớn ΔE(Pb-Cd) ≥150 mV | 4 × 3 = 12 |
| ⑤ | SW Amplitude | a = 10 · 25 · 50 · 75 mV (f tối ưu từ ④) | Bốn biến trên cố định | 3 | Sensitivity cao + peak không nở quá (nở rộng → giảm ΔE, khó tách) | 4 × 3 = 12 |
| ⑥ | [Buffer] Nồng độ acetate | 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5M | Năm biến trên cố định | 3 | Ip ổn định sau 10 lần đo Baseline không drift RSD% <3% | 4 × 3 = 12 |

✔ Nguyên tắc quan trọng khi thực hiện ma trận tối ưu SWASV

• TUẦN TỰ nghiêm ngặt: biến ① phải cố định xong MỚI tối ưu biến ②. Làm song song 2 biến = không phân tách được ảnh hưởng.

• n=3 lặp tại mỗi điểm: RSD% của 3 lặp <5% mới tin cậy; nếu RSD >5% tại 1 điểm → loại bỏ outlier hoặc đo lại.

• Vật liệu đo tối ưu: dùng N,Fe-CA (ứng viên chính) để tối ưu — sau khi tìm được điều kiện tối ưu, ÁP DỤNG CÙNG điều kiện cho 3 mẫu còn lại.

• Ghi nhận đầy đủ: mỗi phép đo ghi thời gian, nhiệt độ phòng, số batch ink, số điện cực — thiếu thông tin này không thể trace lại khi viết bài.

PHẦN 9 ¦ TIMELINE TỔNG THỂ 11 THÁNG 1 bài báo · Sensors and Actuators B · Từ xơ dừa đến submitted

| Tháng | Giai đoạn | Công việc chính | Output kiểm chứng | Rủi ro chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Tổng hợp vật liệu | PRE-0→4: Tiền xử lý 30–50g xơ dừa (~3 ngày) SYN-1→5: Pha gel × 4 mẫu + solvent exchange + sấy (~10 ngày) SYN-6: Nung 800°C: Batch 1 (CA+Fe-CA), Batch 2 (N-CA+N,Fe-CA) (~2 ngày) SYN-7: KOH activation × 4 mẫu + tối ưu tỷ lệ KOH (~4 ngày) SYN-8: Nghiền/rây/cân/lưu trữ (~1 ngày) | FTIR+XRD đạt BET >300 m²/g Yield ghi đầy đủ | BET <250 → điều chỉnh KOH:C NH₃ phải có van xả an toàn |
| T2 | Đặc trưng vật liệu | Gửi lab ngoài: BET, XRD, FTIR, Raman, SEM/TEM (cả 4 mẫu) Gửi XPS: %N cho N-CA và N,Fe-CA Gửi ICP-OES: %Fe cho Fe-CA và N,Fe-CA Trong khi chờ: đọc literature, chuẩn bị dung dịch điện hóa, pha stock | Bộ số liệu vật liệu 4 mẫu đầy đủ %N 3–8%; %Fe 5–15% | Chờ lab 2–3 tuần |
| T2–T3 | Màng điện cực & Screening | EL-1→4: Hoạt hóa GCE, pha 4 ink, drop-cast (n=5 điện cực/mẫu) Tối ưu thể tích phủ (3/5/7/10µL) + Nafion (0.1/0.25/0.5%) Screening 4 vật liệu: CV, EIS, ECSA, SWASV test nhanh Xác nhận ranking: N,Fe-CA > Fe-CA > N-CA > CA kỳ vọng | RSD <8% (n=5) Ranking vật liệu rõ ECSA đo đủ 4 mẫu | RSD >10% → cải thiện EL-3 |
| T3–T6 | Tối ưu SWASV & Đường chuẩn | Ma trận 6 biến tuần tự: pH→E_dep→t_dep→f→a→[buffer] = 84 phép đo × ~15 min = ~21h đo thuần Thực tế ~1 tháng do chuẩn bị, phân tích giữa các bước Đường chuẩn Pb²⁺ + Cd²⁺: 9 điểm × 3 lặp Tính LOD, LOQ, dải tuyến tính, R² | LOD Pb <0.5 ppb LOD Cd <0.2 ppb R² >0.999 | LOD không đạt → tăng t_dep hoặc kiểm tra lại BET |
| T6–T7 | Selectivity Reproducibility Stability | HM-5: 10 interferents (1 ngày) HM-6: Inter (n=5) + Intra (10 lần) + Stability 30 ngày Bắt đầu theo dõi stability ngay từ khi có điện cực tốt | Inter RSD <5% Selectivity table đủ Stability 30 ngày | Cu²⁺ interfere mạnh → cần trình bày kỹ |
| T7–T8 | Real Sample | HM-7: Thu mẫu nước sông/máy (2–3 địa điểm) Vô cơ hóa + standard addition × n=3 mỗi địa điểm Tính recovery và RSD% So sánh với ICP-MS nếu có điều kiện | Recovery 95–105% RSD <5% n=3 mỗi địa điểm | Matrix effect mạnh → pha loãng thêm |
| T8–T10 | Viết bài báo | Cấu trúc: Intro → M&M → Results → Discussion → Conclusion So sánh LOD với ≥10 bài literature gần đây Graphical abstract + figures chất lượng cao (300 dpi) GVHD review → chỉnh sửa → Submit | Draft + Cover letter Submit to Sensors Actuators B | GVHD bận → lên lịch trước |
| T10–T11 | Bảo vệ & Revision | Phản hồi reviewer (nếu có trong giai đoạn này) Bổ sung TN nếu reviewer yêu cầu Chuẩn bị luận văn + slide bảo vệ Bảo vệ trước hội đồng | Luận văn hoàn chỉnh 1 bài submitted/accepted (đủ điều kiện bảo vệ) | Revision lớn → có thể cần thêm TN |

✔ Tóm tắt toàn bộ kế hoạch — check trước khi bắt đầu

• ① THÁNG 1: ưu tiên tối ưu KOH activation trước khi làm điện hóa — BET >300 m²/g là điều kiện tiên quyết.

• ② THÁNG 2: chờ đặc trưng vật liệu — dùng thời gian này pha dung dịch, đọc literature, chuẩn bị notebook.

• ③ THÁNG 3–7: điện hóa là giai đoạn dài nhất — tối ưu 6 biến tuần tự, sau đó đường chuẩn, selectivity, real sample.

• ④ THÁNG 8–10: viết bài — phần Materials & Methods viết song song với quá trình thực nghiệm để tiết kiệm thời gian.

• ⑤ 1 bài báo submitted trước khi bảo vệ = đủ điều kiện bảo vệ ở hầu hết trường; accepted = điều kiện lý tưởng.

Danh sách Figures bắt buộc (Phiên bản hoàn thiện)

| Fig. | Tên | Nội dung & Mục đích | Lưu ý kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEM/TEM + EDX mapping | SEM 2 độ phóng đại (thấp: cấu trúc xốp tổng thể; cao: bề mặt hạt) + TEM (lattice fringe, phân tán Fe nanoparticle, mesopore) + EDX mapping (C, N, Fe, O) cho N,Fe-CA. Chứng minh doping thành công, phân bố đồng đều và cấu trúc xốp | EDX phải là mapping (không chỉ spectrum điểm) để visualize phân bố không gian của N và Fe. TEM bắt buộc — SEM đơn thuần không đủ evidence cho cấu trúc mesopore và Fe nanoparticle |
| 2 | XRD + FTIR + Raman | (a) XRD: So sánh cả 4 mẫu (CA, N-CA, Fe-CA, N,Fe-CA) — peak carbon vô định hình (2θ ≈ 23°, 43°) và pha Fe thực tế xác định sau đo (có thể là Fe₃C, Fe⁰, FeN hoặc Fe₃O₄ tùy điều kiện nung — không giả định trước). (b) FTIR: Đặc trưng nhóm chức, so sánh 4 mẫu. (c) Raman: D band (~1350 cm⁻¹), G band (~1580 cm⁻¹), 2D band (~2700 cm⁻¹ nếu có). Tính I_D/I_G cho cả 4 mẫu → so sánh graphitization degree | Pha Fe trong XRD không được giả định là Fe₃O₄ — ở 800°C/N₂ trong môi trường carbon, Fe₃O₄ bị khử, pha thực tế phổ biến hơn là Fe₃C hoặc Fe⁰. Raman cần so sánh I_D/I_G của cả 4 mẫu trên cùng 1 plot |
| 3 | XPS (Survey + C 1s + N 1s + Fe 2p) | (a) Survey spectrum: Xác nhận sự hiện diện C, N, Fe, O và không có tạp chất bất thường. (b) C 1s high-resolution: deconvolution C−C/C=C, C−N, C=N, C−O → evidence bổ sung cho N doping. (c) N 1s high-resolution: deconvolution pyridinic (~398.5 eV), pyrrolic (~400.3 eV), graphitic N (~401.2 eV), oxidized N (~402–405 eV). (d) Fe 2p high-resolution: xác định trạng thái oxy hóa Fe (Fe⁰, Fe²⁺, Fe³⁺). Định lượng %N, %Fe và tỷ lệ từng dạng N → evidence chính cho synergy mechanism | Survey + C 1s là bắt buộc — thiếu sẽ bị reviewer yêu cầu bổ sung ở revision. Tỷ lệ pyridinic N cao liên quan trực tiếp đến hoạt tính điện hóa với kim loại nặng — cần thảo luận cơ chế trong bài |
| 4 | BET isotherms + Pore size distribution | (a) N₂ adsorption-desorption isotherms của cả 4 mẫu sau KOH activation trên cùng 1 plot. Xác định kiểu isotherm (IUPAC: Type I/II/IV) và hysteresis loop. (b) BJH pore size distribution của 4 mẫu. (Table kèm theo) BET surface area (m²/g), total pore volume (cm³/g), average pore size (nm) của 4 mẫu trước và sau activation — trình bày dạng bảng | Không gộp isotherm trước và sau activation vào cùng 1 plot (8 đường — quá rối). Dùng bảng để so sánh số liệu BET trước/sau. Type IV với hysteresis H4 là đặc trưng mesoporous carbon — highlight nếu xuất hiện |
| 5 | CV so sánh 4 mẫu + bare GCE | CV của CA, N-CA, Fe-CA, N,Fe-CA và bare GCE trong K₃Fe(CN)₆ 5 mM / KCl 0.1 M, scan rate 50 mV/s, vs. Ag/AgCl. So sánh Ip và ΔEp giữa các mẫu. Ranking thực tế xác định sau đo — không giả định trước | Bỏ ranking giả định trong kế hoạch. Ghi đầy đủ thông số trong caption: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1 M KCl, 50 mV/s, Ag/AgCl reference, dải −0.2 ÷ +0.6 V |
| 6 | EIS Nyquist plot + Equivalent circuit fitting | Nyquist plot của 5 điện cực (CA, N-CA, Fe-CA, N,Fe-CA, bare GCE) tại OCP, biên độ 5 mV, dải 0.1 Hz–100 kHz, trong K₃Fe(CN)₆ 5 mM / KCl 0.1 M. Fit với Randles circuit (Rs + Rct∥CPE + Zw). Báo cáo Rct (Ω) định lượng cho từng mẫu trong bảng kèm figure | Bắt buộc fit equivalent circuit — Nyquist plot không có fitting không đủ để so sánh định lượng. Dùng ZView hoặc Nova (Autolab) để fit. Inset: sơ đồ equivalent circuit |
| 7 | Tối ưu hóa điều kiện SWASV | (a–d) Main text: pH (3.5–5.5), E_dep (−0.8 ÷ −1.4 V), t_dep (60–360 s), SW frequency (10–100 Hz) — mỗi subfigure gồm voltammogram stack + bar chart Ip. (e–f) Supplementary (Fig. S1): SW amplitude (10–50 mV), nồng độ acetate buffer (0.05–0.5 M) | Tách amplitude và [buffer] sang Supplementary để giảm tải main text. Mỗi subfigure: voltammogram ở các mức khảo sát (trên) + bar chart Ip với error bar SD n=3 (dưới) |
| 8 | Đường chuẩn — Simultaneous detection | (a) SWASV voltammogram ở các nồng độ Pb²⁺ + Cd²⁺ tăng dần (simultaneous, cùng 1 dung dịch). (b) Ip(Pb²⁺) vs [Pb²⁺] — linear regression, R², dải tuyến tính, LOD/LOQ. (c) Ip(Cd²⁺) vs [Cd²⁺] — tương tự. Dải nồng độ khảo sát tối thiểu 2 bậc độ lớn (ví dụ: 1–500 ppb) | Đường chuẩn phải đo trong điều kiện simultaneous (Pb²⁺ + Cd²⁺ cùng lúc) — không đo riêng lẻ từng ion. LOD = 3σ/S (σ = SD của blank n≥10, S = slope). Ghi công thức tính LOD trong bài, không chỉ báo cáo con số |
| 9 | Selectivity bar chart | ΔIp(%) cho 10 interferents, 2 bộ cột cho mỗi interferent (ΔIp Pb²⁺ và ΔIp Cd²⁺ — màu khác nhau). Đường tham chiếu ±5% và ±10%. Cu²⁺ highlight. Interferents: Cu²⁺, Hg²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺ (dùng NaCl), K⁺ (dùng KCl), NO₃⁻ (dùng NaNO₃) | K⁺ dùng KCl, NO₃⁻ dùng NaNO₃ — không dùng chung KNO₃ (không phân biệt được ion nào gây nhiễu). Vẽ 2 bộ bar (Pb + Cd) cho mỗi interferent — không chỉ 1 bộ |
| 10a | Stability | Line plot: Ip còn lại (%) theo thời gian (ngày 0, 7, 14, 30) cho Pb²⁺ và Cd²⁺ trên cùng 1 đồ thị. Error bar = SD, n=3 mỗi thời điểm. Đường tham chiếu 80% và 90% | Tách riêng khỏi Reproducibility. Ghi rõ điều kiện bảo quản trong caption: 4°C, desiccator, tối. Không pre-condition lại điện cực tại T7/T14/T30 — chỉ cân bằng nhiệt độ phòng 15 phút trước đo |
| 10b | Reproducibility | Bar chart: RSD% của inter-electrode (n=5) và intra-electrode (n=10) cho cả Pb²⁺ và Cd²⁺. Đường tham chiếu RSD 3% và 5% | Đặt cạnh Fig. 10a thành panel (a)(b) trong cùng 1 figure. Inter-electrode: 5 điện cực chế tạo độc lập 5 lần khác nhau — không phải 1 batch chia 5 |
| 11 | Real sample voltammogram + Standard addition | (a) SWASV stack: S0 (mẫu gốc không spike) + S1 + S2 + S3 (3 mức spike tăng dần). (b) Đường standard addition: Ip vs C_spike, extrapolation về trục x âm → C_mẫu. Ghi recovery (%) và RSD (%) trong caption hoặc bảng kèm. So sánh kết quả với QCVN 08:2023/BTNMT hoặc QCVN 09:2023/BTNMT | Cần ít nhất 2 voltammogram (S0 và S1–S3). Nếu S0 không có peak (mẫu dưới LOD) → ghi rõ "below LOD, confirmed by standard addition recovery". Ghi địa điểm, ngày thu mẫu, pH và EC tại chỗ trong caption |